便携式彩色多普勒超声诊断系统需求

一、技术参数

用途说明：全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，可用于腹部、浅表组织与小器官、心脏、超声介入等多系统床边超声及术中应用。所投设备必须是最新软件版本机型。

1.主机系统性能

1.1全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统主机

1.2≥15寸高分辨率彩色液晶显示器；操作面板具有独立的大尺寸液晶触摸控制屏。

1.3主机可激活探头接口≥2个，并且互通互换（不含扩展接口）

1.4 智能化解析滤波技术，二维图像清晰，可多级调节

1.5 高精细血流成像，高帧频、高分辨率显示低速血流及微细血流

1.6实时自动多普勒包络测量功能

1.7组织谐波成像技术

1.8实时宽景成像实时宽景成像（支持二维、彩色、能量多普勒实时宽景，具备速度提示、图像旋转功能）

1.9局部放大：≥10倍，20级以上档位调节

1.10弹性成像，支持弹性测量分析

1.11支持超声造影模式

1.12智能斑点噪声抑制技术，高清实时放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，≥8倍。

1.13组织多普勒成像技术，具有多种应用模式，并可对室壁进行速度、加速度的测量和分析。

1.14心脏解剖M型成像技术，独立≥2条M型取样线360°任意旋转

1.15一键优化，支持二维、彩色及频谱模式自动调节增益,标尺等参数。

1.16穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

2.测量/分析和报告

2.1距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

2.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

2.3专科（腹部、泌尿、妇产科等）测量软件包，可自动生成报告

2.4心脏功能专用测量技术及分析，

2.5血管内中膜自动测量技术

3.电影回放及原始数据处理

  - 支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

3.2 支持保存后的图像对比分析（动态、静态）

3.3原始数据处理，可对回放的动态图像进行离线参数分析，如增益、伪彩、灰阶曲线等各种参数的调节

- .存储及数据管理

  - ≥500G硬盘

  - 内置超声工作站

  - 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像

  - 多种图像格式传输：支持JPG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出

- .连通性要求

5.1参考信号: 心电,呼吸波，并支持心电触发控制

5.2支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

5.3支持DICOM

5.4配备可升降多功能专用台车、可装卸探头扩展槽

6.系统技术参数及要求

6.1   二维灰阶成像单元

6.1.1  扫描线：每帧线密度≥240超声线

6.1.2  发射声束聚焦：发射≥10段

6.1.3  二维灰阶：≥256

6.1.4  动态范围: 30-190db

6.1.5  TGC: ≥8段

6.1.6  LGC: ≥2段

6.1.7 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

6.1.8伪彩图谱: ≥8种

6.1.9体位标记：≥120种，可以自定义注释

6.2彩色多普勒成像单元

6.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

6.2.2显示方式：显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

6.2.3增益调节≥200

6.2.4支持B/C 同宽

6.3频谱多普勒成像单元

6.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

6.3.2显示方式：B，PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等

6.3.3取样容积：1-20mm

6.3.4零位移动：≥8 级

6.3.5快速角度校正

6.3.6支持频谱自动测量

6.3.7最大测量速度：PWD≥±6m/s, CWD≥12m/s; 最低测量速度：PW≤1.0mm/s(非噪声信号)

7.探头规格

7.1支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、术中探头等

7.2 探头频率：宽频变频探头, 二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥4段

7.3 凸阵探头:   2-6  MHz

7.4 线阵探头:   5 -12 MHz

7.5 相控阵探头：1.5-4 MHz

二、配置清单

- 超声主机1台

- 凸阵探头1把

- 线阵探头2把

- 心脏探头1把

- 台车1台